KARTA KATALOGOWA - TERMOMETRY KONTAKTOWE

NASTAWNE

Termometry kontaktowe nastawne mają

zastosowanie w zakresach temperatur od -38 do

+300°C (napełnione rtęcią). Termometr

zaopatrzony jest w podzielnię ze szkła

mlecznego, na której znajdują się dwie

identyczne podziałki, z których górna służy do

nastawiania założonej temperatury, a dolna do

odczytywania temperatury. W górnej części

termometru w rurce płaskoowalnej stanowiącej

przedłużenie kapilary, znajduje się stalowy

trzpień gwintowany, na którym porusza się w dól

i w górę owalna nakrętka. Do nakrętki

umocowany jest drut wolframowy stanowiący

kontakt przesuwny. Przechodzi on przez

wtopioną spirale z drutu platynowego

(spełniającego zadanie styku slizgowego) i

zamyka obwód prądu przy styku ze słupkiem

rtęci. Drugi kontakt stały, będący zawsze w rtęci,

wtopiony jest w kolanko kapilary poniżej

podzielni termometru. Do nastawiania założonej

temperatury kontaktowania służy pokrętło z

magnesem, założone na nakładkę bakielitową w

górnej części termometru. Termometr

kontaktowy nastawny pracuje w połączeniu ze

stycznikiem lub przekaźnikiem o obciążeniu

elektrycznym, którego napięcie wynosi 230V, a

natężenie 30mA.

Termometry kontaktowe nastawne produkowane

są w oprawach stalowych i mosiężnych oraz bez

opraw jako części zamienne do w/w.

Na życzenie klienta do zakupionych termometrów,

za dodatkową opłatą może być wystawione

świadectwo sprawdzenia Kontroli Jakości lub

świadectwo wzorcowania Urzędu Miar.

Uwaga: Produkcja seryjna obejmuje termometry o

zakresach pomiarowych z pozycji 1-7 i zanurzeniach

R50-315 (kolor żółty). Termometry o innych

zakresach pomiarowych i innych zanurzeniach /R/

produkowane są na zamówienie klienta.

Przykład:

Termometr kontaktowo-nastawny, prosty, rtęciowy o

zakresie pomiarowym 0+100°C, działce elementarnej

1.0°C, zanurzeniu R 50mm, bez oprawy.

091R000+100010050001